1 Технические требования

1.1  Основные параметры и характеристики

1.1.1  СА должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 51024-2012,

ГОСТ Р 50444-92, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации для СА:

(Легато JU9 CPx( - 114-00-00;

(Легато NE1 CPx( - 114-00-00-01;

(Легато NE1 P( - 114-00-00-02;

(Легато NE1 N( - 114-00-00-03.

Параметры СА должны соответствовать нормам, приведённым в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование параметра | Тип аппарата |
| --- | --- |
|  | (Легато JU9 CPx( | (Легато NE1 CPx( | (Легато NE1 P( | (Легато NE1 N( |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Полное акустическое усиление, дБ: максимальное на частоте 1600 Гц: | 71±4,5 65±4,5 | 71±4,5 65±4,5 | 68±4,5 59±4,5 | 49±4,5 48±4,5 |
| 2 ВУЗД90, дБ максимальный на частоте 1600 Гц: | 132±4 127±4 | 132±4 127±4 | 134±4 126±4 | 123±4 122±4 |
| 3 Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 Верхняя граница усредненного частотного диапазона, Гц | 5600±500 | 5600±500 | 5600±500 | 7100±500 |
| 5 Нижняя граница усредненного частотного диапазона, Гц | 100 ± |
| 6 Коэффициент гармоник на частотах, %, не более: 800 Гц 1000 Гц 1600 Гц | 4 4 2 | 4 4 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| 7 Приведённый к входу уровень собственных шумов (при кривой А), дБ, не более | 21 | 21 | 16 | 16 |
| 8 Потребляемый ток, мА, не более | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,1 |

### Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной автокатушкой, дБ | 106±4,5 | 106±4,5 | 110±4,5 | - |
| 10 Коэффициент компрессии АРУ, не менее | 3 |
| 11 Время срабатывания АРУ, мс, не более, | 20 |
| 12 Время восстановления АРУ, мс, не более | 120 |
| 13 Разность между выходным УЗД СА при подаче на вход УЗД, равного 60 дБ, и выходным УЗД при работе СА с индукционной автокатушкой при напряженности магнитного поля 10 мА/м при том же положении регулятора усиления должна быть: на частотах от 500 до 1000 Гц включительно, дБ, не более на частотах от 1000 до 3500 Гц, дБ, не более | 20 15 | 20 15 | 20 15 | - |
| 14 Скачкообразное изменение выходного УЗД регулятором усиления со звуковой индикацией, дБ, не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Количество программ прослушивания со звуковой индикацией переключения | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 Адаптивная направленность фронт-тыл СА, дБ, не менее | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 Величина адаптивного шумоподавления, дБ, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 Изменение выходного УЗД при адаптивном подавлении обратной связи (Фидбэк), дБ, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19..Коэффициент частотной транспозиции | 1,7±0,4 | - | - | - |

# Text boxes

100

50