### Технические характеристики СА «ПРЕМИА РН7»

| Наименование параметра | Тип аппарата |
| --- | --- |
|  | (ПРЕМИА РН7( |
| 1 | 2 |
| 1 Полное акустическое усиление, дБ: максимальное на частоте 1600 Гц: | 79±4,5 68±4,5 |
| 2 Максимальный ВУЗД90, дБ | 139±4 |
| 3 Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее | 30 |
| 4 Верхняя граница усредненного частотного диапазона, Гц | 6000±500 |
| 5 Нижняя граница усредненного частотного диапазона, Гц, | 100 ± |
| 6 Глубина регулировки тембра в области низких частот, дБ, не менее | 20 |
| 7 Глубина регулировки тембра в области высоких частот, дБ, не менее | 20 |
| 8 Коэффициент гармоник на частотах, %, не более: 500 Гц 1000 Гц 1600 Гц | 3 3 2 |

### Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 9 Приведённый к входу уровень собственных шумов (при кривой А), дБ, не более | 16 |
| 10 Потребляемый ток, мА, не более | 2,0 |
| 11 Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной автокатушкой, дБ, не менее | 105 |
| 12 Коэффициент компрессии адаптивного АРУ, не менее | 3 |
| 13 Время срабатывания адаптивного АРУ, мс, не более, | 20 |
| 14 Время восстановления адаптивного АРУ, мс, не более | 120 |
| 15 Разность между выходным УЗД СА при подаче на вход УЗД, равного 60 дБ, и выходным УЗД при работе СА с индукционной катушкой при напряженности магнитного поля 10 мА/м при том же положении регулятора усиления должна быть: на частотах от 500 до 1000 Гц включительно, дБ, не более на частотах от 1000 до 3500 Гц, дБ, не более | 20 15 |
| 16 Скачкообразное изменение выходного УЗД регулятора громкости со звуковой индикацией, дБ, не более | 2 |
| 17 Количество программ прослушивания со звуковой индикацией переключения | 4 |
| 18 Напряжение срабатывания светового индикатора разряда элемента питания, В. | 1,0±0,1 |

### Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 19 Коэффициент частотной транспозиции | 1,7±0,4 |
| 20 Адаптивная направленность фронт/тыл СА, дБ, не менее | 6 |
| 21 Величина адаптивного шумоподавления, дБ, не менее | 9 |
| 22 Изменение выходного УЗД при адаптивном подавлении обратной связи (Фидбэк), дБ, не более | 6 |

1.1.2  ЧХ полного акустического усиления должна соответствовать номинальной с полями допустимых отклонений согласно рисунка 1.

1.1.3  ЧХ ВУЗД90 должна соответствовать номинальной с полями допустимых отклонений согласно рисунка 2.

1.1.4  Основная ЧХ должна соответствовать номинальной с полями допустимых отклонений согласно рисунка 3.

1.1.5  При изменении напряжения питания на + 10 или минус 20% относительно номинального значения 1,4 В, изменение полного акустического усиления на частоте 1600 Гц должно быть не более ( 3 дБ.

1.1.6  Масса СА без источника питания и звукопровода должна быть не более 5 г.

1.1.7  СА без звукопровода должен иметь объём не более 3,5 см3.

Рисунок 1 - Номинальная ЧХ полного акустического усиления СА «ПРЕМИА РН7».
В диапазоне частот 200-500 Гц ширина поля допуска отклонений частотных характеристик СА от номинальных не должна превышать 12 дБ, в диапазоне частот 500-3000 Гц не должна превышать 9 дБ, в диапазоне частот 3000-5000 Гц не должна превышать 12 дБ.

Рисунок 2 - Номинальная ЧХ ВУЗД 90 СА «ПРЕМИА РН7». В диапазоне частот 200-500 Гц ширина поля допуска отклонений частотных характеристик СА от номинальных не должна превышать 12 дБ, в диапазоне частот 500-3000 Гц не должна превышать 9 дБ, в диапазоне частот 3000-5000 Гц не должна превышать 12 дБ.

Рисунок 3 - Номинальная основная ЧХ СА «ПРЕМИА РН7». В диапазоне частот 200-500 Гц ширина поля допуска отклонений частотных характеристик СА от номинальных не должна превышать 12 дБ, в диапазоне частот 500-3000 Гц не должна превышать 9 дБ, в диапазоне частот 3000-5000 Гц не должна превышать 12 дБ.

Габаритные размеры СА «ПРЕМИА РН7»

| Габаритные размеры СА «ПРЕМИА РН7» - 112-00-00 |
| --- |
| L (длина), мм | 43(0,5 |
| Н (ширина), мм | 35(0,5 |
| W (толщина), мм | 8,5(0,5 |

Общий вид СА (ПРЕМИА РН7(

1	корпус СА;

- отсек питания;

- крюк;

- фронтальный вход микрофона;

- тыловой вход микрофона;

- кнопка переключения программ прослушивания;

- регулятор усиления;

- разъём для программирования, совмещённый с аудиовходом;

- световой индикатор разряда элемента питания;

- крышка корпуса.

# Text boxes

100

50

дБ

Гц

дБ

Гц

дБ

Гц

W

H

L

4

2

5

3

1

8

10

7

9

6

5